编号：0079-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 山西紫金矿业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量安全环保处 陪同人员:李小凤

不符合事实描述： 检查质量安全环保处时发现该部门使用的CCHZ-1000型编号为002号的全自动粉尘测定仪(使用的是校准证书)未见到确认记录。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.10.29

纠正措施: 立即对全自动粉尘测定仪进行确认 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.10.29

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页