[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0079-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__山西紫金矿业有限公司__     
审核员：孙保健 于养奇                            审核日期： 2020年10月29日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并根据国家标准的要求识别了公司的测量过程。已经根据国家标准的要求导出计量要求。
公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

技术中心已按公司对各种金矿石选矿的要求及工艺要求组织相关部门进行了计量要求导出。企业在本年度内发生了法人代表变更，由兰启城变更为孙鹏其他无变化(见营业执照)
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入



	
	是否确定顾客的测量要求
并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 

以顾客为关注焦点
	测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2020年外部顾客满意度95%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由技术中心组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。2020年未新增计量要求。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	有无制定部门质量目标？

是否达到质量目标？是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？
	5.3 

质量目标


	公司的计量目标共5项。
技术中心已完成 2020年度计量目标统计情况报表。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录
	5.4

管理评审
	企业于2019年10月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理孙鹏主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否确定岗位职责和权限？


	6.1.1 

人员的职责


	企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。2020年测量管理体系联系人调整为：刘芬奇。电话18335069515。（原是杨一芳）部门职责未发生变化。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 

能力和培训


	查《2020年培训计划》，全年计划培训2次，查培训记录。企业已于分别于2020年4月17日和9月11日组织了一次测量管理体系审核知识和检验技术培训，有记录。另外，新任联系人刘芬奇经过JJF1059培训，结合测量管理体系对不确定评定的要求，对“火试金法测定金精矿中银含量的不确定度评定”一文在《中国金属通报》期刊2020第六月下期上发表。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入



	
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	技术中心负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A0版，从体系建立至至今未进行版本变更。

公司有完整的程序文件和计量相关文件。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	查《测量软件台账》，未新增新的测量设备和软件。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？

有无测量记录的保存期限？
	6.2.3

 记录


	有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，在安环处现场检查“山西紫金职业危害因素测定表”2020年8月18日和9月24日的记录（粉尘，噪声，CO，硫化氢，氧气），检验数据填写正确，检验员，记录员签字正确。

	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

现场检查编号：Wk-2021全站仪校，校准日期2020年5月21日，状态标识完好。编号：2s008933全站仪，检定日期2020年3月21日，状态标识完好。

编号：2153752全站仪，检定日期2020年9月27日，状态标识完好。编号：409344电子天平，检定日期2020年7月2日，状态标识完好。编号：05102172电子汽车衡，检定日期2020年7月2日，状态标识完好。

	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	否


	
	是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？
	6.3.1 测量设备
	测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入



	
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	公司已制定《测量环境管理程序》。

查技术中心检测室，环境要求为温度（20±5）℃，湿度（≤75）%RH。现场查检测室的《环境条件监控记录表》，2020年1-9月，进行了环境监控并记录。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？
	6.4外部供方
	已对公司合格外部供方进行管理，技术中心部对主要外部供方进行了评价，查看了2020年02月27日与山西省忻州市质量技术监督检验测试所的服务合同，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。确认日期现场检查编号：Wk-2021全站仪校，校准日期2020年5月21日，状态标识完好。编号：2s008933全站仪，检定日期2020年3月21日，状态标识完好。

编号：2153752全站仪，检定日期2020年9月27日，状态标识完好。编号：409344电子天平，检定日期2020年7月2日，状态标识完好。编号：05102172电子汽车衡，检定日期2020年7月2日，状态标识完好。但检查质量安全环保处时发现该部门使用的CCHZ-1000型编号为002号的全自动粉尘测定仪(使用的是校准证书)未见到确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	01

	
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。

已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。C类为首次确认。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	检查了2台电子汽车衡（编号05102172和scs-60无编号）封印完好。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认?

测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制程序》；技术中心识别了《原子吸收金含量测定测量过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。
已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。

具体见报告所附的不确定度评定原始记录。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入



	
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。


	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入



	
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程


	查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。

根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？
	8.2.3 测量管理体系审核


	公司2020年10月20-21日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，目前已整改完成。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视


	有2020年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 

不合格测量设备
	该企业暂无不合格测量设备
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	
	有无纠正措施程序？
如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 

纠正措施

8.4.3 

预防措施


	公司关于纠正预防措施控制

2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采取纠正措施，并验证有效，采取了预防措施。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	不列入

	25
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业13台(其中包括电能表.CO报警仪.汽车衡)计量器具为强检测量设备已进行检定。
	质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	

	26
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能耗为电能和水，有能源测量设备台账配置的能源计量设备符合GB17167－2006的要求见；(能源计量审核情况表)查2020年1-8月折合标煤2647.0t.该企业属于山西省重点用能单位。机电处为能源统计部门。
	管理者代表、质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处

	


 1 / 2

