编    号：0103-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 8.8级螺栓硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （22-32）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 8.8级螺栓硬度测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法； - 根据GB/T3098.1-2010标准，规定8.8级螺栓硬度：max-32HRC，min-22HRC的要求。即将硬度应控制在（22～32）HRC。 - 测量要求：1、硬度测量参数范围：(22～33)HRC；2、测量参数最大允许误差：±1.7HRC； - 计量要求导出： - 洛氏硬度计测量范围为20-70HRC，测量设备的最大允许误差：±1.5HRC； |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | HR-150DT 洛氏硬度计 编号：4797 |  | 20-70HRC | 0.1HRC | GFJGJL2049200900807 |  | 2020.04.24 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围:20-70HRC，满足计量要求的测量范围(22～32)HRC的要求。 测量设备校准的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |