受理编号：0204-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 旋转补偿器水压试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 压力 (6.0～6.50）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | CJ/T487-2015《城镇供热管道通用焊制套筒补偿器》；JB/T12936-2016《旋转补偿器》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 一、顾客要求的识别 根据顾客要求，测量旋转补偿器水压试验的技术要求压力为6.0MPa，允许误差为+0.5MPa，则测量设备的测量范围为（6.00～6.50）MPa 二．由顾客的要求导出测量过程的计量要求 1、测量过程的测量范围为（6.00～6.50）MPa，选取高于压力控制线要求值的2/3原则，测量范围选取（0-9.75）MPa满足要求。 2、最大允许误差；允许误差为+0.5MPa, 根据1/3原则，导出了测量过程的允许误差为0.5*1/3=0.17MPa满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (测量范围、示值误差等) | 校准证书编号 |  | 检定/校准有效期 |
|  | 压力表 (出厂编号:4518) |  | （0～10）MPa | ±0.16MPa | 202010162 |  | 2021.04.27 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量设备的测量范围是（0～10）MPa，符合计量要求中测量范围(（0-9.75）MPa的需要。 2、测量设备的最大允许误差：±0.16mm，满足计量要求中测量过程的最大允许误差 0.17MPa的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 刘春林 验证日期：2020年10月29日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求， 计量要求导出方法正确， 测量设备的配备满足计量要求， 测量设备经过校准， 测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 2020 年10 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |