编号：0206-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏百新波纹管有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 武秀云 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检科 | 钢卷尺 | / | （0～5）m | ±(0.1+0.1L)mm | 标准钢卷尺（5m）：一级/读数显微镜：6µm | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | 超声波测厚仪 | 23506000021 | TT100（1.2～225.0)mm | ±（1%H+0.1）mm | MPE：（0.01～0.05）mm | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | 焊接检验尺 | 1608033 | HJC60 (0～60)mm | 尺示值误差 高度:0.2mm 宽带:0.3mm | 量块：5等 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | 直读光谱仪 | 815444530110 | PDA-5500/Ⅳ | 波长精度：±2nm 透过率线性精度：±0.5%（T） | 北欧表：1.0级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年5月22日 | √ |
| 质检科 | 压力表 | 0247 | Y-100 (0～6.0)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月5日 | √ |
| 质检科 | 压力表 | 3103 | Y-100 (0～25)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月5日 | √ |
| 质检科 | 压力表 | 2094 | Y-100 (0～10)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月5日 | √ |
| 质检科 | 里氏硬度计 | A092606340 | TH-140 | 误差 <±12HL | 标准块 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | 数显千分尺 | C105 | (25～50)mm | ±0.004mm | 量块：5等 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | 冲击试验机 | / | JB-300 | ±1%P | 负荷传感器：0.1级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | X射线探伤机 | 3078 | XXG-1605 | 穿透率满足JJG要求； 透照灵敏度：1.1% 计时器误差：±2% | X射线探伤机检定装置：（0.01-199.99）cGy:3.0% | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | 液压万能试验机 | 1814 | WE-300 | 1级 | 0.3级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 质检科 | 台秤 | 05 | TGT-500 |  | （0-5000）kg:M1 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月5日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 抽查企业13台计量设备，均送至有相应资质的机构姜堰区产品质量综合检验检测中心检定/校准， 检定机构出具检定/校准证书量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 10月 31日 ~ 11 月 1日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |