受理编号：  0153-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 20CrMnTi原材料 成分C含量检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.17 -0.23) % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 16270—2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.被测原材料成分中C含量要求为(0.17 -0.23) %，计量要求导出：△允≤T/3=0.06%/3=0.02% 2.测量设备校准不确定度推导： = 0.02%×1/3≈ 0.007% 3.测量范围：被测参数(0.17 -0.23) %，光谱仪C含量量程为（0.03~4.0）%，在检测范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 139527 |  | MAXX6-F | 校准结果C:U=0.005% k=2 分辨率0.001% | Z20209-F099193 |  | 2020.6.5 |
| 计量验证记录 1.被测参数要求(0.17 -0.23) %,选用测量设备直读光谱仪的测量范围是(0.03~4.0)%，满足计量要求。 2.被测参数计量要求U95=0.007%，满足直读光谱仪C:U=0.005% k=2，满足计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：梁令龙 验证日期：2020 年9月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 10 月24 日。 |  |  |  |  |  |  |  |