编号：0153-2019-2020

| 企业名称 | 台州瑞格机电工业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 杨子林 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 三坐标测量机 | 10409125 | Explorer 05.07.05 | ±0.005mm | 量块：3等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.6.12 | √ |
| 质量部 | 拉力试验机 | RGYLL01 | (0-20000)N | 1级 | 标准测力仪Urel=0.04 k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.6.13 | √ |
| 质量部 | 双柱带表高度卡尺 | 1308890 | (0-600)mm | ±0.04mm | 量块：5等 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2020.4.26 | √ |
| 制造部 | 千分尺 | 67828884 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块：4等 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2020.4.20 | √ |
| 制造部 | 螺纹塞规 | RGLS97 | M38×1.5 | 6H | 螺纹综合测量机MPE:±(3+L/200)µm | 台州市计量设备技术校准中心 | 2020.4.24 | √ |
| 制造部 | 压力表 | 1E0703078 | Y-100 (0～1.6MPa) | 1.6级 | 精密压力表 标准装置 0.4级 | 温岭市 计量检定所 | 2020.9.4 | √ |
| 质量部 | 量块 | 86-3688 | (5.12～100)mm/20块 | 1级 | 量块：3等 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2019.11.18 | √ |
| 审核综合意見： 该公司测量设备送检至深圳天溯计量检测股份有限公司、台州市计量设备技术校准中心、温岭市计量检定所。查7份测量设备校准（检定）证书，全部在有效期内。量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年10月23日上午至 - 10月24日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表