编    号：0172-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 产品尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 594-4.80mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | DIN 16742 - TG7（顾客要求） |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.被测参数的计量要求导出：△允≤T/3=4.8/3=1.6mm 2.测量设备校准不确定度推导： = 1.6×1/3≈ 0.53mm 产品尺寸的测量范围上、下两边延伸（400～600）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺 9-1107040 |  | （0～1000）mm | ±0.07mm |  | 19EA012330014 |  | 2020.1.14 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围为（0～1000）mm，满足测量要求（400～600）mm的要求。 - 测量设备的最大允差为：±0.07mm， 满足被测参数的计量要求1.6mm要求。 - 测量设备校准不确定度U=0.04mm k=2,满足测量过程的测量不确定度U=0.53mm, k=2的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：宋峰 验证日期：2020年07 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年10 月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |