编    号：0074-2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 闸板表面硬度测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （55-60）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | API 6A |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 测量参数公差范围：Ｔ=5HRC 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=5×1/3=1.7HRC 2. 测量设备校准不确定度推导： =1.7×1/3≈0.57HRC 3. 被测参数测量范围：（55-60）HRC，选择洛氏硬度计(20-70)HRC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 洛氏硬度计 1964 |  | HR-150A | ±1.5HRC 校准结果误差0.4HRC |  | 35XJ20006330-002 |  | 2020.10.09 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围(20-70)HRC.，满足计量要求的测量范围（55-60）HRC的要求； 2.测量设备最大允许误差±1.5HRC，校准结果误差0.4HRC,满足导出测量要求1.7HRC的要求； 3.测量设备校准不确定度U=0.7HRC,k=2满足于导出的测量设备校准不确定度U95允=0.57HRC的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 易文革 验证日期：2020年10 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年11 月04日 |  |  |  |  |  |  |  |  |