编号：0063-2017-2020

| 企业 名称 | 临沂东立塑胶建材有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度 等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术 质量部 | 静液压爆破试验机 | 2011632 | XGNB-10W-3 | 1.5级 | 精密压力表 0.4级 | 广东中准检测有限公司 | 2020.9.30 | √ |
| 技术 质量部 | 熔体流动速率仪 | 2008184 | XRL-400 | ±10% | 电子天平Ⅱ级 熔体流动速率标准物质U=0.18g/10min k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2020.9.30 | √ |
| 技术 质量部 | 游标 卡尺 | 14021991 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块5等 | 山东衡信检验检测有限公司 | 2020.9.30 | √ |
| 生产部 | 压力表 | YE0300565 | 0-10MPa | 1.6MPa | 压力计标准装置0.05级 | 山东衡信检验检测有限公司 | 2020.9.30 | √ |
| 技术 质量部 | 电子万能试验机 | DLSJZ01 | WDT-W | 1级 | 标准测力仪 0.3级 | 山东衡信检验检测有限公司 | 2020.9.30 | √ |
| 技术 质量部 | 马弗炉 | DLSJZ16 | X-1000-A | U=3℃ k=2 | 过程校验仪U=0.3℃,k=2 铠装热电偶 Ⅱ级 | 广东中准检测有限公司 | 2020.9.30 | √ |
| 技术 质量部 | π尺 | 141885 | (100-225) mm | ±0.05mm | 标准金属线纹尺三等 | 广东中准检测有限公司 | 2020.9.30 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建最高计量标准，测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行校准，抽查7份测量设备校准证书，校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月07日 上午至2020年12月08日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表