编    号：0118-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 管材断裂伸长率测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 国家标准≥350%，转换为企业内控标准（360±10）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管材》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±10%； △允≤1/3Ｔ =±10%×1/3=±3.3% ； 3、 测量设备校准不确定度推导： =6.6×1/3=2.2% 4、测量范围：试棒的长度拉伸前为150(50)mm,拉伸后为=100+(50*350%-50*370%)=(275-285)mm, GB/T 8804.2-2003标准规定，当试样拉伸至1000%未断裂时，应立即停止试验，即100+50*1000%=600mm,而拉力试验机的拉伸最大位移为999.9mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 拉力试验机 201808 |  | （0-20）kN |  | ±1% 拉伸位移为0-999.9mm。 | 20EA005570006 |  | 2020.9.19 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-999.9mm，满足计量要求的测量范围(275-600)mm的要求。 测量设备最大允许误差±1%，满足于测量过程最大允许误差±3.3%的要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 冯秀征 验证日期：2020 年09 月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 11 月06 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |