编  号：0048-2016-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 尿素中水分含量测定 |  |  |  | 企业部门 |  | 中国石油宁夏石化公司质检中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 水分≤1.0% |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.03% |
|  |  | 公差T |  | 0.03% |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1.微量水分测定仪 |  |  | (0～100)% (0～200)g 10uL |  | U=0.9%,k=2 |  | (0.01～50)g，示值误差0.2mg ±2% |  |  |  |
| 2.电子天平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.微量注射器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | NH/DC/07/005-2020《尿素测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T2441.3—2010《尿素的测定方法第3部分：水分 卡尔·费休法》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 实验室环境要求 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 白莉、白雪、王宁华、马淑萍、罗宝通 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：