编号：0048-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 不符合报告编号：2

企业下属部门:化肥三厂 陪同人员:

不符合事实描述：查计量部出具的化肥三厂设备编号201333763压力表的证书编号为NH202009159检定证书、炼油厂二联合设备编号2208-FG-5030压力表的证书编号为NH202010092检定证书，均未给出检定所使用的标准器具的信息。 不符合认证审核准则条款号：___GB/T 19022-2003标准_7.3.2条款________________________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页