编号：0117-2018-2020

| 企业名称 | 山东百世通塑胶制品有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 万能 试验机 | 2201 | WDW-50 | 1级 | 标准测力环 0.3级 | 山东普测检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 生产部 | 落锤冲击试验机 | 2202 | XLC-400 | Urel=0.1% k=2 | 电子秒表U=0.01s 数显卡尺 ±0.02mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 2204 | TC-001 | Ⅱ级 | E2砝码 | 山东普测检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 生产部 | 静态液压试验机 | 005 | NKE-8000 | 1级 | 力值传感器U=0.3% k=2 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2020.8.10 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 002 | 10m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+3ꓫ10-5L）mm | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2020.8.10 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | 003 | 0-100kg | Ⅲ级 | 标准砝码 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2020.8.10 | √ |
| 生产部 | 维卡软化温度仪 | 20200052203 | XRW-300B | U=0.34℃ K=2 | 数据采集器±0.08℃ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 50527057 | (0-1)MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.6.6 | √ |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送有资质的校准机构校准，抽8台测量设备 ，经查其校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月07日 上午至2020年11月07日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表