| 企业 名称 | 上海济辰水数字科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术开发部 | 钢卷尺 | 0807054 | （0-3）m | ±（0.3+0.2L）m m | 标准钢卷尺：±（0.3+0.2L）m m | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.10.12 | √ |
| 技术开发部 | 游标卡尺 | K09200704002 | （0-300）m m | ±0.04m m | 量块5等 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.09.27 | √ |
| 技术开发部 | 绝缘电阻表 | 200800526 | ZC25B-3 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置：±0.5% | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.09.25 | √ |
| 技术开发部 | 数字多用表 | 50563593WS | 15B PRO | 1.6级 | 多功能校准器：±0.05% | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020. 09.25 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高计量标准，所查测量设备均上海市质量监督检验技术研究院送检定／校准。现场抽查4份检定校准证书，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年 10 月27 日~ 10 月28 日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |