| 企业 名称 | 上海净卓环保科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 检测技术部 | 压力表 | 202007813 | （0-0.25）MPa | 2.5级 | 数字压力计标准装置 0.05级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.09.17 | √ |
| 检测技术部 | PH计 | 600817N0019010051 | PHSJ-3F | U=0.01PH, k=2 | PH计检定仪0.0006级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.03.21 | √ |
| 检测技术部 | 双路大气采样器 | 200627 | TQ-1000 | Ure l=1.3% （k=2） | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校准装置：±1% | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.07.07 | √ |
| 检测技术部 | 温湿度计 | 201907020J | / | 温度 U=0.4℃（k=2）；湿度： U=1.5 % RH（k=2） | 高低温湿热试验箱：温度均匀性≤0.3℃， 湿度均匀性：≤1.0%RH | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020. 07.22 | √ |
| 检测技术部 | 数字式精密气压表 | 05L1226 | FYP-1 | Ure l=0.06%（k=2） | 现场全自动压力校验仪0.012级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.07.14 | √ |
| 检测技术部 | 电子天平 | B806389012 | ME2002,2200g/0.01g | II级 | 天平检定装置E2 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2020.03.17 | √ |
| 检测技术部 | 单标线容量瓶 | 91061 | 200m l | A级 | 电子天平I级；工作用玻璃液体温度计最大允许误差±0.2℃ | 上海恩弗科技有限公司 | 2019.04.15 | √ |
| 检测技术部 | 烟尘采样枪 | 201903083G | 1082A | Ure l=1.6% （k=2） | 数字微压计 U=0.016% FM（k=2） | 上海市计量测试技术研究院 | 2020.09.27 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高计量标准，所查测量设备均上海市质量监督检验技术研究院、上海市计量测试技术研究院、上海恩弗科技有限公司检定／校准。现场抽查8份检定校准证书，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年 10 月29日~ 10 月30 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |