编号：0098-2017 -2020

| 企业名称 | 江苏海威塑业科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 汪宁艺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子万能材料试验机 | 15206 | XHW-20 | 1级 | 0.1级标准测力仪 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020-06-05 | √ |
| 生产车间 | 电子秤 | 12008477940 | 30kg/0.01kg | U=0.005kg k=2 | M1级砝码 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020-04-28 | √ |
| 质检部 | 数显卡尺 | HW-001 | （0～150）mm | U=0.01mm k=2 | 3等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2019-12-18 | √ |
| 质检部 | 差式扫描量热分析仪 | HW-002 | DCS-100 | U=0.4℃ k=2 | 0.02级过程校验仪 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2019-12-18 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | B19110492 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 0.4 级精密压力表 | 南京市计量测监督试院 | 2020-07-01 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 5598 | YH-A2003 | U=3mg k=2 | E2级砝码 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019-12-18 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送至江苏银河计量检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、南京市计量测监督试院检定/校准。经查6份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上一级计量标准,符合对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年10月29日上午~10月30日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表