受理编号：0016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 浮箍水压试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （35～42）MP a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SY/T5618-2016《套管用浮箍、浮鞋》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：Ｔ=7MPa 2.测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=1/3×7=2.3=±1.15 MPa 3.被测参数测量范围：（35～42）MPa ，向两边延伸至（25～52）MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编 号 |  | 检定日期 |
|  | 压力表/9203902 |  | (0～60)MPa | ±0.96MPa | D115528-19 |  | 2019.12.30 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为 （0-60）MPa，满足导出计量要求的测量范围（25～52）MPa ； 测量设备最大允许误差为 ±0.96 MPa，满足导出计量要求的最大允许误差 ±1.15 MPa； 验证结论： 符合 □ 有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 1月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 2020 年 3 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |