编号：0192-2019-2020

| 企业 名称 | 中阀科技（长沙）阀门有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 外径千分尺 | A16 | （275-300）m m | ±0.009m m | 测微量具检定装置、量块：4等 | 湖南省计量检测研究所 | 2020.05.27 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 4304110621 | （0-600）m m | ±0.07 | 量块：4等 | 量天检测认证有限公司 | 2020.08.25 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HY70532306050 | （0-2.5）MPa | 1．6级 | 数字压力计标准装置：0.05级 | 长沙市望城区产商品检测中心 | 2020.06.09 | √ |
| 质量部 | 内径百分表 | C56 | （18-35）m m | 0.020m m | 光栅指示表检定仪：2u m | 量天检测认证有限公司 | 2020.08.25 | √ |
| 质量部 | 液压式万能试验机 | 1307 | WE-300 | ±1.0% | 标准测力仪：0.3级 | 量天检测认证有限公司 | 2020.08.26 | √ |
| 质量部 | 超声波测厚仪 | AA160093 | HCH-2000 | U=0.03m m k =2 | 超声波测厚块：±0.02% | 量天检测认证有限公司 | 2020.08.25 | √ |
| 质量部 | 表面粗糙度仪 | 304221406 | SJ-210 | MPE：±10% | 多刻线粗糙度样板 U=3.5% k =2 | 量天检测认证有限公司 | 2020.0825 | √ |
| 质量部 | 邵氏硬度计 | 8021249 | TH200-A | 力值 U=0.025N k=2; 长度 U=0.004m m k=2 | 电子天：平1级；万能工具显微镜：MPE：±（1+L/200） | 量天检测认证有限公司 | 2020.08.25 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立计量标准，所查测量设备均溯源到湖南省计量检测研究所、 量天检测认证有限公司、长沙市望城区产商品检测中心检定／校准，经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月04日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表