编号：0192-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：中阀科技（长沙）阀门有限公司

审核员：尹彩侠                                            审核日期：2020年11月04日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由长沙市望城区产商品检测中心、湖南省计量检测研究院、LTT量天检测认证有限公司检定／校准，符合要求。 查；证书编号：202006002166，出厂编号：HC690146385压力表，规格：(0-10)MPa，检定日期：2020.06.09， 有效期：2021.12.08; 查：证书编号LT2008250005游标卡尺，出厂编号：4304110621，规格：(0-600)m m校准日期：2020.08.25; 查：证书编号2020050105882外经千分尺，出厂编号：A16,检定日期：2020.05.27，有效期：2021.05.26； 查：证书编号：LT2008250057磁粉探伤仪，出厂编号：060605，校准日期：2020.08.25 查：证书编号：LT2008250043数字电火花检漏仪 ,出厂编号：106546，校准日期：2020.08.25； 查《测量设备台账》，共118台件测量设备，其中强检计量器具30件。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 符合量值溯源要求。 查；生产部(装配车间)测量设备编号HC69570233725(0-4)MPa压力表,证书编号；202006002176，检定日期；2020.06.09，有效期；2020.12.08，没有粘贴计量确认合格标识，不符合6.2.4标识管理要求 | 质量部 生产部 | 01 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共识别两个产品43个测量过程，包含25个关键测量过程。测量过程《半球阀强度试验测量过程》，配备的测量设备压力试验机(压力表)，2020年06月09日检定，有效期一年，已验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。 查：《测量过程及控制一览表》，关键测量过程《半球阀强度试验测量过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理控制程序》，编号：GTKJ/CX17-2019。查《半球阀强度试验测量过程》对测量压力表测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了GTKJ/CX18-2019《审核和监视管理控制程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照GTKJ/CX16-2019《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。查《半球阀强度试验测量过程监视记录表及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 企业不是重点能耗单位，能源消耗由行政人力资源部管理，查：能源用量数据，主要消耗电能，2020年1-9月消耗电量238205千瓦/时,符合GB17167-2006的要求。 | 行政人力资源部 | 否 |