编号：0193-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 陕西建科方圆汽车零部件有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 量块 | 80641 | （0.5-100）mm 83块 | 3等 | 2等 | 陕西省计量科学研究所 | 2020.9.29 | √ |
| 质量管理部 | 量块 | 77755 | （5.12-100）mm 20块 | 3等 | 2等 |  | 2020.9.29 | √ |
| 质量管理部 | 数显维氏硬度计 | 0083 | HVS-1000 | ±11% | 标准维式硬度块 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.05.22 | √ |
| 质量管理部 | 电动洛氏硬度计 | 00722 | HRD-150 | ±1.5HRC | 标准洛氏硬度块 |  | 2020.6.18 | √ |
| 质量管理部 | 电子天平 | 50667 | FA1004 | Ⅱ级 | E2等砝码级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020.05.21 | √ |
| 生产管理部 | 外径千分尺 | 19 10717 | (0-25)㎜ | ±0.004㎜ | 4等量块 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.09.24 | √ |
| 生产管理部 | 外径千分尺 | 19 16384 | (0-25)㎜ | ±0.004㎜ | 4等量块 |  | 2020.09.14 | √ |
| 生产管理部 | 游标卡尺 | 4002052866 | (0-150)㎜ | ±0.02㎜ | 4等量块 |  | 2020.09.24 | √ |
| 生产管理部 | 游标卡尺 | 5002051673 | (0-150)㎜ | ±0.02㎜ | 4等量块 |  | 2020.09.24 | √ |
| 审核综合意見 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至广州广电计量检测股份有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、陕西省计量科学研究所检定/校准，抽查9份测量设备溯源报告，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年10月 31 日~ 11月 1日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |