测量设备溯源抽查表

编号：0217-2020

| 企业名称 | 盘锦广利达电气有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电感检测仪 | 105-F19-841 | U2775B | 容值Urel=0.5%，k=2 感值Urel=2.0%，k=2 | LCR测试仪PM6306 | 广东中准检测有限公司 | 2020.6.25 | √ |
| 质检部 | 真空度测试仪 | 0213 | ZKY-2000 | 交流电压Urel=1.2%，k=2 | 高压衰减棒P6015A 数字高压表149-10A | 广东中准检测有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质检部 | 油耐压测试仪 | C508 | HRIJJ | 交流电压 U=1.0%，k=2 | 数字高压表149-10A DCV:Urel=0.16%(k=2) DCI:Urel=0.33%;(k=2) | 广东中准检测有限公司 | 2019.10.8 | √ |
| 质检部 | 升流器及温升试验仪 | 1612064 | XJWSY | 温度U=0.3℃(k=2) | 过程校验仪725 U=0.3℃DCV:Urel=0.013%,(k=2) DCI:Urel=0.011%;(k=2) | 广东中准检测有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质检部 | 电桥 | 1408010 | QJ23 | Urel=0.7%，k=2 | 双桥校验标准器ZY4 0.01级 | 广东中准检测有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质检部 | 回路电阻测试仪 | 1612064 | HYHL-Ⅲ | 电阻Urel=0.16%， (100μΩ～10mΩk=2) | 多功能校准仪5520A ACV:Urel=0.007%(k=2) | 广东中准检测有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质检部 | 兆欧表 | 15090339 | ZC-7 | 10级 | 兆欧表检定装置ZX119-8/0.2级 | 广东中准检测有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质检部 | 电容测量仪 | 117G203014 | U2617 | UC=1.0%，UR=0.3%,UL=0.3%,k=2 | 数字多用表34401A ACV:Urel=0.01%(k=2) | 广东中准检测有限公司 | 2020.6.25 | √ |
| 质检部 | 工频耐压测试仪 | 150730 | YD-10KVA/50KVTC-10KV | 交流电压 电流Urel=1.0%，k=2 | 数字高压表149-10A DCV:Urel=0.16%(k=2) ACV:Urel=0.33%(k=2) | 广东中准检测有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质检部 | 机械强度测试机 | YZ1230 | YGCSZA | U=0.004%(k=2) | 精密压力表 (0～1)MPa0.4级 | 广东中准检测有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的广东中准检测有限公司进行检定/校准，抽查10份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 11 月7日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |