受理编号：0139-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 学生床水平性误差 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （450-550）mm ≤±1.5mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB 24820-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 测量参数的公差范围T=±1.5mm △允 ≤T×1.5/3=±1.5×1/3=±0.5mm ； 2.测量范围的导出：测量（450-550）mm高度，导出的测量范围为0-800mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 钢直尺 |  | 0-1000mm | 允许误差为 ±0.2mm |  | L2011050691104 |  | 2020.11.5 |
| 计量验证记录 1、测量设备的允许误差为±0.2mm，满足测量过程的△允 =±0.5mm的要求。 2、测量设备的测量范围0-1000mm，满足测量（450-550）mm的要求。 采用能力指数法进行验证： Mcp=T3u1=33×0.2=5 （要求为1.1以上），满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：施乐 验证日期：2020 年 11 月 7 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 11 月11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |