编号：0140 -2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 配料称重测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (50±0.5)kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJF1070-2005 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=1.0kg △允≤1/3Ｔ=1×1/3=±0.33kg - 测量范围：测量要求50kg，选择量程为0-500kg的电子台秤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子台秤 |  | TCS-500 | ±0.1kg |  | M2011050691110 |  | 2020.11.05. |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围（0-500）kg，满足计量要求50kg； 2、测量设备最大允许误差：±0.1kg≤计量要求±0.33kg；满足计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 11月 08日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 计量要求导出方法正确； 测量设备的配备满足计量要求； 测量设备经过检定； 测量设备验证方法正确。 审核员签字：陈秉桦 企业代表签字： 审核日期：2020年11月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |