编号：0039-2020

| 企业名称 | 东营市奥能电器成套设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 1099569 | ZC25-3 | 10级 | 绝缘电阻表 检定装置 电阻0.2% 电压1% | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | 04787 | CC2672D-A（0-5）kV | ±5% | 耐电压测试仪 校验装置 ACV:±0.5% DCV:±0.2% | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 131023355 | 0-25mm | ±0.004mM | 量块：3等 | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | AON001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块：3等 | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 107455 | 0-5m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 质检部 | 推拉力计 | 630590 | NK-50N | ±1.0% | 标准测力计 0.1级 | 北京航天计量测试技术研究院 | 2020.9.3 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，远程审核时，该公司所有测量设备送检单位是深圳华科计量检测技术有限公司；本次现场确认时，该公司的所有测量设备量值溯源，重新选择了具备相应资质的北京航天计量测试技术研究院，查看了该检测机构的校准资质及授权开展校准项目的范围，企业提供了《外部机构资质能力评价表》，对远程审核的6份测量设备校准证书进行溯源确认，在有效期内，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年 11月 17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表