编    号：0155-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原材料化学分析C含量检验过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | C:0.39%-0.45% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | DI004-ZJS13001/D 《螺杆定子用42CrMo/35CrMo调质无缝钢管材料规范》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=0.06% 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.06%×1/3=0.02% 2.测量设备校准不确定度推导： =0.02%×1/3=0.0067% 3. 被测参数测量范围：C:0.39%-0.45%，两边延伸范围：C:0.20%-0.60%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 |  | ARL3460 |  | 1.6% |  | C02-20200567 |  | 2020.10.28 |
|  |  |  | C:0.0005%～4.5% |  |  |  |  |  |  |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围C:0.0005%～4.5%，满足导出计量要求的测量范围C:0.20%-0.60%的要求； 测量设备的示值误差1.6%×0.45%=0.0072%,满足导出计量要求最大允许误差△允≤0.02%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王娟 验证日期：2020年11月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |