[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


                                                             编号：0155-2018-2020
测量设备溯源抽查表                       
	企业名称
	德州联合石油科技股份有限公司
	审核员
	刘复荣

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号规格
	测量设备准确度等级
	测量标准装置准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	 符合打√不符合打×

	质量技术中心
	直读光谱仪
	                        6188
	ARL3460
	A级
	发射光谱仪检定装置ICP发射光谱仪：Urel=2%，k=2
	山东省计量科学研究院
	2020.10.28
	√

	质量技术中心
	电子引伸计
	 190418       
	模数（1-26）mYYU-10/50
	0.5级
	量块:3等
	德州市产品检验检测研究院
	2020.2.28
	√

	质量技术中心
	金相显微镜
	 3140000406       
	ZEISS
	Urel=1.4%

k=2
	标准玻璃尺： 

U=（0.3μm+1.25×10-6L）(k=2)
	博纳检测认证有限公司
	2020.3.10
	√

	装备事业部
	压力变送器
	   180870576 
	(0-250)MPa
	0.5级
	活塞式压力计标准装置：0.02级
	德州市产品质量标准计量研究院
	2020.9.8
	√

	装备事业部
	抗震压力表
	   80759787 
	(0-40)MPa
	1.6级
	数字压力计标准装置：0.05级
	德州市产品质量标准计量研究院
	2020.9.8
	√

	装备事业部
	精密压力表
（0～40）MPa  1.6级别   0.05级数字


	  1901001
	(0-250)MPa
	0.4级
	数字压力计标准装置：0.05级
	德州市产品质量标准计量研究院
	2020.9.8
	√

	装备事业部
	扭矩传感器
	20N06009
	HCNJ-101  500Nm
	Urel=0.12%

k=2
	1kNm扭矩标准装置：0.03级
	国防科技工业第一计量测试研究中心
	2020.6.17
	√

	质量技术中心
	内径百分表
	69115
	（250-450）mm
	U=5.6μm k=2
	指示量具检定装置：

MPE：±1μm
	德州市产品检验检测研究院
	2020.2.17
	√

	质量技术中心
	微机屏显式液压万能试验机
	107
	WEW-300
	1级
	试验机检定装置：0.3级
	德州市产品检验检测研究院
	2020.6.18
	√

	质量技术中心
	数显角度仪
	11A20701
	DWL-3500XY
	U=0.01°k=2
	光纤数显分度头:MPE：±1''
	山东省计量科学研究院
	2019.12.04
	√

	质量技术中心
	数显式弹簧拉压试验机
	040417
	TLS-S2000
	1级
	试验机检定装置:0.1级
	德州市产品检验检测研究院
	2020.6.18
	√

	审核综合意見：

 查该公司《2020年测量设备周期检定/校准台账》，测量设备送德州市产品检验检测研究院、山东省计量科学研究院、德州市产品质量标准计量研究院等检定/校准机构进行检定/校准，抽11台测量设备，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。企业建立计量标准5项，游标卡尺、外径千分尺、百分表、数字温度指示调节仪、热电偶等量具仪表企业开展内部检定，查证书有效，符合要求。

	审核日期：2020年11月17日至2020年11月18日上午 (共1.5天)

审核员签字：                                                                   部门代表签字：


2

