[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0155-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称： 德州联合石油科技股份有限公司      
审核员：  刘复荣                    

审核日期： 2020年11月17日至2020年11月18日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	    抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2 环境 
	查计量检验室，直读光谱仪，型号：ARL3460，编号：6188，检定证书编号C02-20200567，检定日期2020年10月28日，有效日期2022年10月27日。处于有效校准状态，有确认合格标识，符合要求。

查《2020年度测量设备周期检定/校准台账》，对测量设备进行了分类管理。抽查出厂编号3140000406，型号规格ZEISS的金相显微镜，检定日期2020年3月10日；出厂编号190418，型号规格YYU-10/50的电子引伸计，检定日期2020年2月28日。测量设备证书与台账信息均一致。符合要求。       

查计量室现场温湿度表，出厂编号TK11001，检定日期2020年2月18日。查计量室2020年11月的《温湿度记录表》，环境条件满足要求。
	质量技术中心

装备事业部
	否

	2
	测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认


	查《测量设备计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认。查出厂编号6188的直读光谱仪，其检定日期2020年10月28日，有计量确认状态标识，符合要求。

查出厂编号为10028的游标卡尺以及出厂编号为12010的布氏硬度计的《计量确认过程验证记录表》，验证日期均为2020 年9 月11日。确认表信息记录内容有被测参数名称；技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 
	质量技术中心
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3测量不确定度

8.2.4测量管理体系的监视
	查《测量过程控制一览表》，没有新增测量过程，对测量过程进行了管理。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程《原材料化学分析C含量检验测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。测量过程定期进行了监视控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，见附录A《原材料中碳含量化学成分检验测量过程不确定度评定报告》符合要求。
	质量技术中心
	否

	4
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	抽查11份测量设备检定/校准证书，签章资质有效，符合要求。抽查山东省计量科学研究院，其计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01024号；查德州市产品检验检测研究院，其计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）371401号；查博纳检测认证有限公司，其CNAS注册号为CNAC L9563 。

查装备事业部现场使用的1000mm×
2000mm的平板没有粘贴计量确认标识，经确认未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。
	质量技术中心

钻具事业部
	不符合01

	5

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能品种为水、电、天然气。

2019年11月-2020年10月，用水：30807吨，折标煤2.64吨标煤；用电：6920746kWh,折标煤850.56吨标煤；用天然气：208500m3，折标煤277.31吨标煤；共消耗1130.51吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	设备管理部


	否


 1 / 3

