编  号：0076-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | FCD96-系列防爆高效节能LED灯绝缘电阻检测 |  |  |  | 被查部门 |  | 品质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （50±0.2）MΩ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.1MΩ |
|  |  | 公差T |  | 0.4MΩ |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.06MΩ |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1. ZC25-3绝缘电阻表 |  |  | （0～500）MΩ |  | 0.06MΩ |  | ±0.1MΩ |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | FC/CL-01 绝缘电阻测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《ZC25-3型携带兆欧表操作维护规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量环境 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 刘华伟，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 法测测量不确定度评定 |  |  | 见《绝缘电阻测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《高度控制测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《绝缘电阻测量过程监视统计表》附录 D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《绝缘电阻测量过程监视统计质控图》附录 E |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年 5月 2日    审核员：       企业部门代表：