编号：0219-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 山东环海塑业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 实验室 | 炭黑分散度测试仪 | 201911270015 | TH3600L | ±5% U=3μm, k=2 | 标准测微尺：U=1μm, k=2 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 实验室 | 壁厚千分尺 | 17000657 | （0-25）mm | ±4μm U=2.0μm, k=2 | 量块：3等 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 实验室 | 游标卡尺 | SL20160316459C | (0-150)mm | ±0.03mm U=0.02mm, k=2 | 量块：4等 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 实验室 | 差式扫描量热仪 | HHJC01 | DSC-500B | 温度±3℃；U=0.6℃,k=2 热量±8% U=0.3J/g ,k=2 | 金属铟；金属锡：1级 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | F1019380197256 | BSM-220.4 | ±1.5e U=0.3mg,k=2 | 砝码：E2级 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 实验室 | 烘箱 | 301103 | XGX-300 | ±3℃ U=0.3℃,k=2 | 数据采集器： U=0.2℃,k=2 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 02189215S | Y-60 | 2.5级 | 精密压力表标准装置： 0.25级 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 实验室 | 管材静液压试验机 | 071104 | XGY-10B | Urel=0.3%, k=2 | 活塞式压力计：0.05级 | 深圳新广行检测技术技术有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 审核综合意見： 该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《检验与试验装置管理台帐》中8件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月15日上午至2020年11月15日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |