附录A

测量过程计量要求的导出及计量验证

- 顾客对生产过程或产品的要求 依据金属发泡橡胶复合密封板装配总厚度测量的要求。

- 转化为测量过程的计量要求 1．测量范围的确定 金属发泡橡胶复合密封板的装配总厚度（57.40±0.05）mm,选用的量程为（50-75）mm,最大允许误差为±0.003mm的数显外径千分尺。 2. 最大允许误差的确定 在生产过程中，最大允许误差一般取公差T的1/3～1/10，而密封板装配总厚度测量为重要的测量过程，测量最大允差△允=T×1/3=0.05×1/3=0.017mm（取1/3） 3. 测量不确定度的推导 测量不确定度是测量过程中，因为测量设备、测量方法、测量环境条件和测量人员等因素的影响造成的。该测量不确定度并不是对测量设备的计量要求，而是对测量过程的计量要求。在计量确认过程中，存在一个校准过程。校准过程也会产生测量不确定度，校准过程的测量不确定度应该更加小一些，因为它也会带给测量设备的计量性能有一定的影响。因此，对测量不确定度提出的要求应该很小。 通过选定“过程能力指数”来导出所要求的测量不确定度。 ，其中为过程能力指数；T为测量时的允许误差,为0.05, U为测量不确定度。 查表取1.1(1.3以上为校准能力高水平，0.6以下为校准能力很差，1.1为校准能力一般水平)。 则0.05/6×1.1=0.007mm

三、导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程 选用量程为（50-75）mm,最大允许误差为±0.003mm的数显外径千分尺 2、测量设备的准确度等级要求 根据测量过程的最大允许误差是0.05mm，而选用最大允许误差±0.003mm的数显外径千分尺完全可以满足要求。

四、测量设备的计量特性 最大允许误差±0.003mm的数显外径千分尺2020年 11月 15 日校准，校准证书在60mm给出的误差是-0.001mm。所以，可满足要求。

五、验证（测量设备的计量特性与计量要求的比较） 1、比较 密封板装配总厚度的允许误差△允为±0.05mm（测量要求） 导出的计量要求是±0.017mm（计量要求） 数显外径千分尺最大允许误差是±0.003mm（计量特性） 满足测量过程的计量要求，所以通过验证。 2、验证合格证书及标识 数显外径千分尺通过计量确认合格后，填写计量确认记录并粘贴计量确认合格标识。

审核: 祝峰                                       验证:陈辉霞  2020.11.15