编号：0040-2019-M/0491-2019-E-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 咸阳海龙密封复合材料有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 于养奇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量中心 | 带表卡尺 | 190442850 | （0～150）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.11.15 | √ |
| 密封研究所 | PH计 | B431882104 | PE20 | ±0.03PH | PH计检定仪 0.0006级 |  |  | √ |
| 质量中心 | 数字式粘度计 | 180952 | NDJ-9S | ±5% | 标准粘度液 U=0.42% k=2 |  |  | √ |
| 质量中心 | 涂层测厚仪 | 3412 | LAT-B | ±1.5μm | 标准厚度片 U=0.5% k=3 |  |  | √ |
| 质量中心 | 红外线测温仪 | 04115975 | AR320 | ±4.5mm | 黑体炉 50℃: U=0.5℃ k=2 500℃: U=1.8℃ k=2 |  |  | √ |
| 密封研究所 | 数显外径千分尺 | 108101593 | （50～75）mm | ±0.003mm | 4等量块 |  |  | √ |
| 密封研究所 | 扭矩扳手 | 0830052 | （10～100）N▪m | ±10.0% | 扭矩扳子检定仪 Urel=0.3%k=2 |  |  | √ |
| 质量中心 | 量块 | 040257 | （0.5～100）mm | 4等 | 2等量块 |  |  | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至东莞市帝恩检测有限公司检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月21日 上午至2020年11月22日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |