编    号：0176-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 混丝加香出口水分测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 12.0%±0.5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | Q/SZY·HY 49—2019《烟支重量过程控制规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量要求： 根据《混丝加香出口水分测量过程控制规范》，的要求， 混丝加香出口水分水分控制范围为12.0%±0.5%，测量允许误差△允=T/3=±0.17%。（取1/3） - 2、计量要求 - 测量设备的量程：混丝加香出口水分控制范围为12.0%±0.5%，选用的范围为0～55%。 - 3、测量设备的选择：TM710型 红外水分仪 最大允许误差±0.1%， |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 编号 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 红外水分仪 40388811-2-OWS | TM710 | ±0.1% | 10027 |  | 2020.11.7 |
| 计量验证记录 测量设备：红外水分仪的测量范围0～55%，满足计量要求的测量范围12.0%±0.5%，的要求。 测量设备的最大允许误差±0.1%小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年 11月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020年 11 月18 日 |  |  |  |  |  |  |