受理编号：0171-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 分析仪泄漏电流测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 泄漏电流≤5mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q31/0114000688C003-2018《高锰酸盐指数自动分析仪企业标准》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：Ｔ=5mA 2.测量设备的最大允许误差:Δ≤Ｔ×1/3=3×1/3=1.67mA=±0.83mA 3.测量设备校准不确定度推导： =1×1/3=1.67/3=0.56mA 4.被测参数测量范围：泄漏电流≤5mA，选用电流为（0-20）mA的泄漏电流测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 泄漏电流测量仪 |  | （0-20）mA |  | MPE: ±5% Urel=1.1%,k=2 |  | 2020F12-10-2450097001 |  | 2020.4.24 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-20）mA，满足导出计量要求的测量范围≤5mA的要求； 测量设备最大允许误差为±5%=±0.25mA，满足导出计量要求的最大允许误差±0.83mA的要求； 测量设备的校准不确定度U=1.1%×5mA=0.055mA(k=2),满足导出计量要求校准不确定度U95允=0.56mA的要求； 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 顾玮然 验证日期： 2020 年5 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年11 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |