编    号：0199-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 纺织品中游离甲醛含量检测 |  | 被测参数要求 (含公差) |  | ≤75mg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定：B类甲醛含量≤75mg/kg,试验方法按照：GB/T 2912.1-2009。 GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》规定： 电子天平的精度0.1mg，分光光度计（波长412nm），恒温水浴锅（40±2）℃，标准要求即计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子天平 50960060 |  | BS124S 0-120g | ±0.1mg 级 | 920010169-004 |  | 2020.5.6 |
|  | 水浴恒温水浴锅1312109 |  | HD500B-24 (室温-99.9) ℃ | ±2℃ | XZ 20200159 |  | 2020.5.6 |
|  | 分光光度计 A10935132651 |  | UVmini-1240 （190-900）nm | Ⅳ级 | 920010162 |  | 2020.5.6 |
| 计量验证记录: 1、测量设备的允许误差： 电子天平的允许误差±0.1mg 、水浴恒温水浴锅的允许误差±2℃，满足GB/T 2912.1-2009标准要求； 2、测量设备的测量范围： 电子天平的测量范围0-120g，满足溶液称重（1-2.5）g的测量要求； 水浴恒温水浴锅的测量范围(室温-99.9) ℃，满足测量要求（40±2）℃的要求； 分光光度计（190-900）nm，满足标准规定（波长412nm）的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 蔡金来 验证日期：2020年5月8日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年 12月01 日 |  |  |  |  |  |  |  |