编号：0199-2019-2020

| 企业名称 | 罗莱生活科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 实验室 | 电子织物强力机 | 1404024 | HD026PC | ±1% | 标准测力杠杆±0.3% | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 实验室 | 耐洗色牢度试验仪 | S-29 | SW-24 | ±2℃ | 留点水银温度计 ±0.5℃ | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 实验室 | 分光 光度计 | S-47 | UVmini-1240 | Ⅲ级 | 滤光片波长U=0.3nm (k=2) | 南通计量检定测试所 | 2020.5.6 | √ |
| 实验室 | 电子 天平 | S-42 | BS124S | 级 | 砝码 E2等级 | 南通计量检定测试所 | 2020.5.20 | √ |
| 实验室 | 织物起毛起球仪 | S-35 | YG052N | ±1% | 电子天平 级 | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 实验室 | 酸度计 | S-46 | FE20 | 0.01级 | 酸度计检定仪0.0006级 | 南通计量检定测试所 | 2020.5.6 | √ |
| 生产管理 中心 | 码数器 | L-19 | MWC3: 10-5 | Ur=0.3% k=2 | 数位式 转速计 0.04%±2d | 南通计量检定测试所 | 2020.5.21 | √ |
| 生产管理 中心 | 标准砝码 | F-01~06 | 1kg-25kg | M1等级 | 砝码 F2等级 | 南通计量检定测试所 | 2020.3.3 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构（南通计量检定所、南通质量技术监督纺织仪器计量检定站）进行检定和校准。查8份测量设备检定和校准证书，都在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月01日 上午至2020年12月01日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表