编  号：0197-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 耐压值零位校准 测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | GB/T 16927.2-1997规定：规定额定频率下测量试验电压峰值（零位2000V）， 误差是±3% |  | 导出计量 要求 |  | 最大允许误差 |  | 实际配备的 耐压测试仪 实际误差0.4% Urel=1.2% k=2 |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 耐压测试仪 |  |  | 0-5kV |  | Urel=1.2% k=2 |  | ±5% 校准结果 实际误差0.4% |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | MLST/CL-GF-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB7251.12-2013 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张陆彬 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020  年11 月21  日    审核员：                企业部门代表：