编  号：0156-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 长度（距离）测量 （三级） |  |  |  | 企业部门 |  | 总工办 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （0~1.5）km |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 现配备的全站仪(编号：844229)经法定计量技术机构检定Ⅱ级合格。 |
|  |  | 公差T |  | 国家标准中要求使用全站仪最大允许误差±10 mm |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 全站仪 编号：844229 |  |  | （0-1.5） km |  |  |  | Ⅱ级合格 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GT-CMS/ZY01-2018《测绘工程长度距离测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB50026-2007《工程测量规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 赖建智 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附）测距结果测量不确定度评定 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附）测距过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附）测距过程控制监视记录、控制监视图 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年 11月 26 日    审核员：                企业部门代表：