编号：0211-2020

| 企业名称 | 四川江铜稀土有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 计质检化部 | 电子天平 | B140313099 | ML194/02 | Ⅲ级 | E2等级砝码 | 凉山州计量监督测试所 | 2020.9.15 | √ |
| 计质检化部 | 电子称 | B532262727 | SCS-3t | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 凉山州计量监督测试所 | 2020.9.15 | √ |
| 选矿厂 | 电子汽车衡 | Y1288656HN | XK3133 (T800) | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 凉山州计量监督测试所 | 2020.9.15 | √ |
| 漫水湾冶分厂 | 电子地上衡 | B612255597 | SCS-6 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 凉山州计量监督测试所 | 2020.9.15 | √ |
| 漫水湾冶分厂 | 吸收分光光度计 | YX2215041002 | SP-3520AA | U=0.007μg/mL k=2 | 原子吸收分光光度计检定装置 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 矿山管理部 | 硫化氢气体检测仪 | DR201907114 | DR-650- H2S | ±10% | 氮中硫化氢气体标准物质 | 四川省化学分析检测设备计量检定站 | 2020.11.10 | √ |
| 选矿厂 | 硫化氢气体检测仪 | DR2019080110 | DR-650- H2S | ±10% | 氮中硫化氢气体标准物质 | 四川省化学分析检测设备计量检定站 | 2020.11.13 | √ |
| 稀土高新材料车间 | ICP光谱仪 | POPP11585 | ULTIMA 2 | U-5.8,k=2 | 标准物质 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.11.10 | √ |
| 审核综合意見： 该企业未建立计量标准，所有测量设备全部送至凉山州计量监督测试所、四川省化学分析检测设备计量检定站、东帝恩检测有限公司所溯源，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020..年11 月 30 日~ 12月2日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表