测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | SPM33出厂电能计量基本误差检验过程（0.5S级） |  |  | 被查部门 |  | 生产部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 相对误差 | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | ±0.5% |  |  | 允许不确定度 |  | U=0.16%（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 三相多功能电能表检定装置 |  |  | 3×(0～120）A/ 3×（0～400）V |  | / | 0.05级 |  | 无 |  |
| 三相多功能标准表 |  |  | 3×(0～120）A/ 3×（0～400）V |  | / | 0.05级 |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | PL/WI/PD/SPM33-04《SPM33多功能电力仪表检验作业指导书》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 电子式交流电能表JJG 596－2012 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 24.5℃，相对湿度64.1%RH |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 检定员谢海生 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定记录 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程监视采用同准确度等级不同测量设备进行比对测试，有记录 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法检定规程JJG596-2012已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用采用同准确度等级不同测量设备进行比对测试，已开展比对测试，处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：       年   月      日        审核员：               企业部门代表：

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | SPM33输出电流示值误差检验过程 |  |  | 被查部门 |  | OQC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 相对误差 | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | ±0.2% |  |  | 允许不确定度 |  | U=0.06%（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 三相程控标准功率源 |  |  | 3×57.7V/ 100V/220V/380V 3×（0.1～12）A |  | / | 0.05级 |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | PL-WI-QA-112《SPM33多功能电力仪表成品出货检验规格书》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | PL-WI-QA-112《SPM33多功能电力仪表成品出货检验规格书》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 25.1℃，相对湿度68.1%RH |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 检验员杜彦涛 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定记录 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程监视采用同准确度等级不同测量设备进行比对测试，有记录 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法PL-WI-QA-112《SPM33多功能电力仪表成品出货检验规格书》已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用采用同准确度等级不同测量设备进行比对测试，已开展比对测试，处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：      年     月      日             审核员：         企业部门代表：