编    号：0211-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铜排镀锡层厚度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 镀锡层厚度≥1.5μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | DS.ZD.8.2-025《原材料、元器件检验标准》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 铜排镀锡层厚度≥1.5μm，即为计量要求。即要求配备的测量设备的最小读数为0.1μm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | X射线荧光 镀层测厚仪 DSY18 |  | XDL |  | ±(1%-3%)H μm | Z20200-A066525 |  | 2020.1.14 |
| 计量验证记录 1.根据企业产品的镀层要求厚度（1.5-3μm）,企业配备的X射线荧光镀层测厚仪测量范围为（0-1250）μm，满足要求； 2.测量设备的分辨率为0.01μm，小于测量过程控制量允许公差的 1/10（即0.1*2/10=0.02μm），满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年1 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年12 月06 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |