编号：0168-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 许昌帝豪实业公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量 设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 研发中心 | 厚度仪 | 1102 | ZH-4 | U=0.01mm,k=2 | 量块: 3等 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 2020.08.10 | √ |
| 研发中心 | 固含量检测仪 | J-5020 | CSY-G3 | 尺寸U=0.02mm; 质量U=0.2g; 硬度U=0.3HA; k=2 | 电子天平：U=0.2mg,k=2 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 研发中心 | 纸管抗压试验机 | AFGY-181121 | AF-GY | ±1% Urel=0.4%,k=2 | 标准测力仪: | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 纸箱工段 | 速度表 | J-3147 | 45C8-V | ±1% Urel=0.6%,k=2 | 转速标准装置： Urel=1.2%,k=2 数字频率计： Urel=2.6%,k=2 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 生产管理部 | 压力表 | 4208 | Y-100/0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表: 0.4级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 2020.06.09 | √ |
| 研发中心 | 游标卡尺 | 3277 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块: 4等 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 2020.08.10 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 37722051 | BSM-220.3 | 二级 | 天平检定装置： E2等级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 2020.08.06 | √ |
| 审核综合意見： 抽查《监视测量设备管理台账》中7台测量设备的校准证书。其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。企业的设备溯源到深圳市中测计量检测技术有限公司的社会公用计量标准，证书中对应的主要计量标准器具的准确度等级或不确定度信息，建议与该机构进一步沟通完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月23日上午至2020年11月24日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |