编号：0166-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 开封市盛达水表有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量 设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 水表检定装置 | 927 | LS-6B DN80~DN200 | 0.2级 | 二等金属量器标准装置： MPE:±2.5×10-4 秒表: MPE:±0.4s 温度计: MPE:±0.20℃ | 河南省计量科学研究院 | 2019.10.18 | √ |
| 生技部 | 金属套温度计 | 05 | （0~100）℃ | U=0.7℃ k=2 | 恒温水槽: U=0.14℃, k=2 恒温油槽:U=0.14℃, k=2 标准温度计:二等 | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 2020.01.09 | √ |
| 生技部 | 水表检定装置 | 558 | LS-3B DN(15~25) | 0.2级 | 二等金属量器标准装置： MPE:±2.5×10-4 标准金属量具:二等 | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 2019.06.07 | √ |
| 生技部 | 温湿度表 | 02 | WSB-A1 | 温度：+0.4℃ 湿度：+4.0%RH | 精密露点仪：二级 温湿度检定箱: U=0.5%RH | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 2020.01.09 | √ |
| 质检部 | 数字万用表 | / | VL9205A | Urel=0.011%, k=2 | 多功能标准源：0.01级 | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 2020.03.30 | √ |
| 质检部 | 架盘天平 | 03260 | JYT-10 1g~1000g | 三级 | F1级克组砝码标准: 10mg~500g,F1等级 F1级公斤组砝码标准: 1kg~10kg ,F1等级 | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 2020.01.03 | √ |
| 生技部 | 水表检定装置 | 552 | LS-3B DN（15-25） | 0.2级 | 二等金属量器标准装置： MPE:±2.5×10-4 标准金属量器：二等 | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 2019.06.07 | √ |
| 审核综合意見： 抽查《测量设备管理台账》中7台测量设备的检定/校准证书,其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。抽查7份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月25日下午至2020年11月26日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |