编号：0166-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 开封市盛达水表有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生技部 陪同人员:宋静

不符合事实描述： 查生技部大口径车间装配现场使用的编号为F1919，（0-2.5）MPa压力表，标识有效日期为2020年07月07日。查该压力表的检定证书，检定日期为2020年01月08日，有效日期为2020年07月07日，经确认该压力表已到期但未送检。 不符合认证审核准则条款号： 7.3.2 溯源性 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020年11月26日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页