编  号： 0221-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | JS85E-1702056一、二档拨叉硬度检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 硬度(25-30)HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 一二档拨叉，图纸号：JS85E-1702056 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：Ｔ=5HRC - 测量设备的最大允许误差：≤Ｔ×1/3=5HRC/×1/3=1.67HRC 3、测量设备校准不确定度推导： - 被测参数测量范围：硬度(25-30)HRC，选用测量范围（20-70)HRC的洛氏硬度计进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 洛氏硬度计 |  | HR-150A |  |  | MPEV:1.5HRC | PS20113310010 |  | 2020.11.20 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（20-70）HRC；满足导出计量要求测量范围（25-30）HRC的要求; 测量设备的最大允许误差为1.5HRC；满足导出计量要求最大允许误差1.67HRC的要求; 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：张胜坤 验证日期： 2020 年11月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期: 2020年11月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |