编号：0221-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 开封市宏达变速机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 洛氏硬度计 | 0089 | HR-150A | Urel=1.5%，k=2 | 洛氏硬度块： U=0.2HRC | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.11.20 | √ |
| 质量部 | 量块 | 192940 | 20块组 | 4等量块 | 三等量块标准装置：3等 | 河南省计量科学研究院 | 2020.08.18 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 18119196 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块8块：4等 量块12块：5等 | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 2020.07.15 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 2007110 | Y-100Y-150 | U=1.1%FS，k=2 | 智能压力校验仪： 0.05级 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.11,20 | √ |
| 质量部 | 液压万能材料试验机 | 1875 | WD600 | ±2% Urel=0.5%，k=2 | 测力传感器： 0.3级 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.11.20 | √ |
| 质量部 | 光谱仪 | 11608 | DF-400 | Urel=3.5%，k=2 | 纯铁标准物质：Urel=0.001% 合金钢65Mn标准物质：Urel=0.004%,k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.11.20 | √ |
| 质量部 | 显微维氏硬度计 | VA476 | 401MVA | Urel=1.5%，k=2 | 维氏硬度块： Urel=1.6%，k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.11.20 |  |
| 质量部 | 三坐标测量机 | 105001 | 500×300×400 | U=（0.7+1L/1000）μm | 量块：4等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.11.20 | √ |
| 审核综合意見： 该公司已建立《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》。抽查《检测设备台账》中8件检测设备的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年11月27日上午—2020年11月28日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |