编    号：0116-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 扩张式封隔器K344-114水压密封性试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 30±2MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 扩张式封隔器K344-114水压密封性试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 量程的确定：水压强度试验压力(28-32)MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程高1/3～2/3的要求，选用量程为0～60MPa压力表可以满足要求。 - 试验要求最大允许误差的确定：密封试验的压力表允差波动范围＜4MPa，按示值误差选用比实际误差小1/3～1/10的误差要求。测量参数公差＜4*1/3=1.33MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 压力表 | (0-60)MPa |  | ±1.6%T | LX2009230192 |  | 2020.09.26 |
| 计量验证记录: 1、测量设备测量范围为（0-60）MPa，满足（20-40）MPa的要求。 2、测量设备的最大允差为：0.96MPa 满足1.33MP a要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：卢华昌 验证日期：2020年11月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 审核员意见： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |