编    号：0104-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | BLD52隔爆面外径测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （Φ83-0.10）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=-0.10mm 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=-0.10mm×1/3=-0.03mm - 被测参数测量范围：检测BLD52隔爆面外径（Φ83-0.10）mm，选择游标卡尺（0～150）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称/编号2596 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺 |  | 0～150mm | ±0.02mm |  | 201912513183 |  | 2020.12.16 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0～150）mm，满足导出计量要求的测量范围（Φ83-0.10）mm的要求； 测量设备误差±0.02mm，满足于导出计量要求最大允许误差-0.03mm的要求； 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 任民 验证日期： 2020年 11月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |