编号：0104-2017-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 沈阳北方防爆股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王玉玲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 外径千分尺 | 41372 | （500~600）mm | ±13μm | 量块 4等 | 云南中检测试科技有限公司 | 2019-12-16 | √ |
| 质管部 | 绍尔橡胶硬度计 | 3310032403 | LX-A | U=0.55HA(k=2) | 标准硬度块HV0.2/10 | 云南中检测试科技有限公司 | 2020.5.26 | √ |
| 质管部 | 兆欧表 | 1353740 | ZC25-3 | Urel=6.0%，k=2 | 兆欧表检定装置0.002 | 云南中检测试科技有限公司 | 2019-12-16 | √ |
| 质管部 | 内径百分表 | 103525 | （0~5）mm | U=0.05mm(k=2) | 指示表检定仪≤1.5μm | 云南中检测试科技有限公司 | 2019-12-16 | √ |
| 质管部 | 内径千分尺 | 09314 | （50~250）mm | U=2µm(k=2) | 量块 5等 | 云南中检测试科技有限公司 | 2019-12-16 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | 2596 | (0~150 ) mm | ±0.02mm | 量块（10-291.8）mm 4等 | 云南中检测试科技有限公司 | 2019-12-16 | √ |
| 质管部 | 压力表 | 152 | （0~-60）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 云南中检测试科技有限公司 | 2019-1-16 | √ |
| 质管部 | 数字万用表 | 0.5% | MS8261 | Urel=0.2%，k=2 | 多功能校准仪 | 云南中检测试科技有限公 | 2020-5-22 | √ |
| 质管部 | 红外测温仪 | 001 | TD8380 (-50~380)℃ | U=0.8℃ （k=2） | 黑体辐射源（30~-500）℃ U=（0.4~-0.9）℃,k=2 | 云南中检测试科技有限公司 | 2019-12-16 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，核查《监视和测量设备一览表》中9台件计量器具的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2020年 11月18日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |