编号：0224-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 玫德集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 量块 | 067 | (5.12-100)mm | 5等 | 一等量块标准装置 | 山东省计量科学研究院 | 2020.10.15 | √ |
| 质量管理部 | 直读光谱仪 | 197 | GS1000 | U=0.002%-0.006% K=2 | 碳素钢光谱分析用系列标准 | 辽宁东测检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 质量管理部 | 量块 | 02 | (0.5-100)mm | 4等 | 一等量块标准装置U=0.10um | 山东省计量科学研究院 | 2020.10.15 | √ |
| 质量管理部 | 三坐标 | DI-1642-40-650 | MHB121812 | U=(0.3+2×10-3L)μm K=2 | 3等量块 | 辽宁东测检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 质量管理部 | 洛氏硬度计 | 1592 | HR-150A | 1.0级 | 金属洛氏硬度计检定装置U=0.3HR | 辽宁东测检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 质量管理部 | 电子汽车衡 | 6001 | SCS-150 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 平阴县计量检定所 | 2020.9.1 | √ |
| 质量管理部 | 游标卡尺 | 10507 | (0-200㎜) | ±0.02㎜ | 4等量块 | 自检 | 2020.9.12 | √ |
| 质量管理部 | 压力表 | 20144302 | (0-6)Mpa | 1.6级 | 活塞压力计标准装置 0.05级 | 平阴县计量检定所 | 2020.9.1 | √ |
| 审核综合意見： 公司已建立了测微量具，卡尺量具检定装置计量标准器，测量设备全部送至山东省计量科学研究院，辽宁东测检测技术有限公司、平阴县计量检定所检定、校准，抽查8 台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年11月20-23 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |